附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：血液透析机技术要求

一．主要技术参数

- 供电：220V ±10%AC, 50 /60Hz ±1Hz。

- 供水: 压力范围：1-7bar；温度范围：5 °C~30 °C。

- 透析液流速：300~700mL/min。

- 透析液温度：33.0~40.0°C。

- 超滤速度：0.00; 0.10~4.00L/h。

- 漏血检测器：方法：光学检测；灵敏度：0.3mL血液/1L透析液。

- 动脉血泵：40~600mL/min。

- 肝素泵：设置范围：0.0~9.9mL/h；注射器类型：10mL、20mL。

- 空气监测器：监测方法 ：超声波；检测精度：普通气泡：0.02mL（普通气泡）；微小气泡0.0003mL 。

- 在线HF置换液泵：0.00; 0.10~30.00L/h。

- 一次性注入补液：40~500mL/min。

- 动脉压力：测量范围：-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 静脉压力：测量范围：-300~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- TMP：测量范围：-100~+500mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析器血液入口压：测量范围：-300~+735mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液压：测量范围：-600~+600mmHg；测量精确度：±10mmHg。

- 透析液浓度：10.0 ~20.0mS/cm。

- 碳酸氢盐浓度：2.00~8.00mS/cm。

二．系统功能概述

- 治疗模式：用于血液净化治疗，具有血液透析、单纯超滤、序贯透析、On-line HF治疗模式，可使用碳酸氢盐干粉筒或浓缩液进行透析 。

- 人机交互：15英寸以上彩色液晶显示器，触摸屏操作，可旋转，全中文操作系统。

- 参数显示：可实时图文显示参数，包括动脉压、静脉压、跨膜压、透析器血液入口压、总电导度、碳酸氢盐电导度、透析液温度、透析液流量、血流量、超滤量等 。

- 信息记录：具备装置的设定、报警、操作信息记录功能，方便查询；具备配管监视功能，可提供机器内部液路流程及相关参数的实时显示。

- 报警提示功能：可视360°四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示, 20种和旋乐提示音可选，可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

- 动静脉双四合一组件包括气泡检测器、血液判别器、管路检测器和静脉夹。

- 消毒模式：具备药液消毒和热消毒方式，5种自动运转程序可选，可任意更改，热水柠檬酸消毒温度最高可达92℃，消毒脱钙一体化完成时间35min。置换液出口和原液吸液管路可联机清洗消毒。

- 人体感应：采用红外遥感技术，自动感应操作人员的靠近点亮屏幕。

- 预冲液联机排放，无需废液袋。

- 原液配方：原液配方全开放，默认记忆5种原液配方，可任意更改。

- 超滤系统：采用复式泵加脱水泵容量式平衡与超滤控制系统。采用独特的精密陶瓷泵体、耐磨损、耐腐蚀，同时采用电极不间断监视泵和电磁阀的工作状态，保证治疗安全和超滤精准。

- 浓度曲线：可进行可调钠和碳酸氢盐曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存9条曲线，实现个性化透析。

- 超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可选择线性或梯级自动调整程序设定任意曲线，并可预存9条曲线，提高治疗安全。

- 配液方式：先吸B液后吸A液，有单独的A、B浓缩液泵，透析液浓度和B液浓度可单独监测并控制，调节方便。

- B液干粉筒组件：标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

- 液面调整：具备泵前动脉壶、泵后动脉壶和静脉壶液面电动调整功能，操作更加简便 。

- 透析液过滤：标准配备单透析液过滤组件，在线生产透析液，可使用透析液液进行在线预冲。

- 自检：全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统，自检不可跳过 。

- 具有自动预充系统，管路安装图文动画指导。自动引血、回血，程序一键启动，可显示剩余时间。

- 支持患者卡，患者卡可存储患者的信息、透析设定以及三次治疗的数据。

- 配网络接口RJ45。

- 可监测所有的零部件的使用时间，在零部件磨损到期后发出更换提醒。

- 采用水电路分离设计，增加机器安全性。

- 血压计BPM：配血压监测仪，可自动监测和记录患者透析期间的心律、血压变化，在低血压报警时可联动调节超滤速度和血流量，提高治疗安全。

- 血容计BVM：标配血容计组件及生物反馈系统Hemo-Master，双通道实时监测血容量变化，同时可显示血浆再充盈率（PRR），协助医护评估患者干体重。可依设定联动调节超滤速度及透析液浓度。

- 配在线清除率监测仪（DDM），实时测量并计算清除率Kt/V值和URR值，KT/V值实时图文显示，辅助医护人员评估调整治疗方案，无需改变透析液浓度。