附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：脑电图机技术要求

1、功能概述：具有常规、视频、脑电地形图等功能；

2、通道配置：36通道；

3、阻抗测试：具有头皮阻抗测试功能，医生可通过观察脑电盒上阻抗测试指示灯的红绿变化直接在不打开软件的情况下就能连接病人头上电极是否佩戴合适

4、传输方式：采用光纤传输功能，数据传输速率快、稳定、安全

导联编辑：支持单极、双极、平均、自定义任意导联模式的编辑，满足医生不同的检查方式

5、测量：具有快捷测量、局部波形放大测量、比例尺测量等多种测量功能

棘波分析：具备棘波分析功能，可自动识别并标记出癫痫病理波，方便医生判断

地形图分析：可对任意病例数据进行地形图分析并显示成三维地形图，可直观的了解脑区中的异常放电状况

6、地形图能量图谱：具备将地形图图谱转换成曲线图、百分比图、直方图、数字地形图等能量频谱，便于医生量化分析脑功能的变化情况，有利于数据分析及科研

7、实时能量频谱定量分析: 具备实时能量频谱定量分析功能，包括：能量曲线、相对能量、峰值频率、能量峰频、中频指数、边频指数等，通过量化数据反映患者脑功能状态，可直接通过这些能量指数的变化了解患者脑功能活动状况

8、实时昏迷指数: 具有实时昏迷指数显示功能，可通过昏迷指数范围可以第一时间简单快捷的了解昏迷病人的昏迷程度

9、噪声电平: 输入端短路，0.5Hz~30Hz时≤0.4μVrms

10、共模抑制比: ≥110dB

11、幅频特性: 0.5Hz～100Hz  -30% ≤误差≤+5%

12、耐极化电压: 加±300mV的直流极化电压，灵敏度变化不超过±5%

13、输入阻抗: 不小于10MΩ（差模）；≥1000MΩ（共模）

14、采样分辨率：16bit

15、阻抗测试：以具体阻抗阈值显示

二、脑电图机配置要求:

1、主控计算机 1套

2、液晶显示器 1台

3、彩色喷墨打印机1台

4、专用操作台及文档附件1套

5、专用电极线系统部分 1套

6、脑电放大盒 1个