附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第三类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 生物安全柜清单

| 序 号 | 名 称 | 数 量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜主机 | 1 | 台 |
| 2 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 3 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 4 | 附件箱 | 1 | 个 |
| 5 | 产品合格证 | 1 | 份 |

附件 3：生物安全柜技术要求

▲1、气流模式：100%外排。

▲2、工作区尺寸：长度1250-1350mm，深度≥620mm, 高度≥580mm。

外形宽度≤1450mm。

▲3、下降风速：≥0.34m/s 流入风速：≥0.55m/s。

4、噪音： ≤65dB。

5、柜体和支架分体式结构，便于安装。柜体部分采用≥1.2mm厚的冷轧钢板，结构强度高，柜体表面静电喷涂。工作台对面材质至少为304材质以上不锈钢，厚度不小于2mm。

6、符合人体工程学原理的10°倾斜角设计，降低使用者的工作疲劳。

▲7、前窗采用配重结构，移动灵活、定位准确。不能采用电动形式，以防断电等突发情况造成泄漏隐患。

8、标配通体式搁手架，降低使用者的工作疲劳。

9、玻璃下方设玻璃托架及硅胶条，防止玻璃与工作台面的直接碰撞。

▲10、选用德国EBM原装风机，容量大，有效延长高效过滤器使用寿命。（需由供货厂家提供证明材料）。

▲11、高效过滤器对0.3µm的颗粒过滤效率大于99.995%,每片高效过滤器需提供漏过率扫描检测报告。（需提供检测报告）

12、柜内配备安全防溅插座和排水阀。

13、控制系统采用液晶屏幕显示，柜体内配置双风速传感器，非压差传感器，下降风速和流入风速均实时数字式显示。

14、消毒定时功能及消毒完成自动待机功能，操作人员工作完成后即可离开，不必等待消毒过程完成后手动关机。

15、随着高效过滤器的堵塞，风机能自动调节输出，使风量维持在标称风速。

16、完备的报警及联锁系统，增强安全性。 前窗超高报警、风速波动报警、紫外与前窗风机荧光灯互锁、风机与前窗联锁、前窗未关闭不能关机等。

▲17、产品获得由国家食品药品监督管理局颁发的医疗器械注册证书。

▲18、制造商需同时具有ISO13485：2003医疗器械质量管理体系认证和ISO9001：2008质量管理体系认证和ISO14001：2004环境管理体系认证。

▲19、厂家需提供整机三年的质保，并提供一年两次的设备的维保。

生物安全柜配置

| 序 号 | 名 称 | 规格 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜柜体 | 1400×840×1580 mm | 1 |
| 2 | 支架 | 1400×750×620 mm | 1 |
| 3 | 控制系统 | BSC1300-Ⅱ-B2 | 1 |
| 4 | 高效过滤器 | 780×535×69 mm | 1 |
| 5 | 高效过滤器 | 1254×534×69 mm) | 1 |
| 6 | 风机 | D4E 225-CC01-02 | 1 |
| 7 | 外排风机 | EKHR315-2sw.070.5HA | 1 |
| 8 | 钢化玻璃前窗 | 1318×630×5 mm | 1 |
| 9 | 工作区及工作台面 | 304不锈钢 | 1 |
| 10 | 搁手架 | 304不锈钢 | 1 |
| 11 | 荧光灯 | 36W | 2 |
| 12 | 紫外灯 | 30W | 1 |
| 13 | 防溅插座 | A86Z223F10N | 1 |
| 14 | 风速传感器 | Degree c 0－2m/s Degree c 0－5m/s | 2 |
| 15 | 微动开关 | KW15-S 16A 250V | 2 |
| 16 | 排水阀 | 316不锈钢 | 1 |
| 17 | 排风管 | 玻纤布铝箔复合软管 | 1 |