附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2：AGSS传递与回收系统技术要求

  - 技术标准：完全符合“YY/T 0635.2-2009 吸入式麻醉系统 第2部分：麻醉气体净化系统 传递和收集系统”的要求

  - ★产品高度大于530mm，较长的传输路径，提供足够大的气容量，为废气排放提供更稳定的性能。

  - ★压力释放装置采用圆柱四面开口的压力补偿口，具有不可遮档性。

  - ★过滤器采用不锈钢网，便于更换清洁。

  - 具有处理系统状态指示浮子设计

  - 处理系统接头符合ISO9170-2 或BS6834 标准接头

  - 可调节吸引流量支持50L/min~80L/min，可通过选型和调节阀进行调节

  - 正常情况条件下：

    - 30L/min 进气流量阻抗不超过0.5cmH2O

75L/min 进气流量阻抗不超过3.5cmH2O

    - 感应流量不超过50ml/min

    - 额定最大吸取流量压降阻抗AGSS 出气口不低于10cmH2O

额定最小吸取流量压降阻抗AGSS 出气口不超过20cmH2O

    - 溢出不超过100ml/min

    - 泄露进气10±0.5L/min 条件下，低于90ml/min