附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 吞咽神经肌肉低频电刺激仪清单

| 设备名称 | 配 置 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 主机 | 1台 |
|  | 电源线 | 1条 |
|  | 四芯电疗输出线 | 1条 |
|  | 电刺激手柄 | 1条 |
|  | 控制手柄 | 1个 |
|  | Y型电极(Ø 1.5cm) | 1个 |
|  | 球形电极(Ø 1.5cm) | 1个 |
|  | 板状电极(Ø 1.5cm) | 1个 |
|  | 棉签电极 | 1个 |
|  | 电极收纳盒 | 1盒 |
|  | 蝴蝶形电极片 | 8片 |
|  | 单点球状电极 | 3个 |
|  | 两点球状电极 | 1个 |
|  | 8*13cm自粘电极片 | 4片 |
|  | 棉签 | 1包 |
|  | 生理盐水湿巾 | 1盒 |
|  | 橡皮筋 | 1包 |
|  | 保险丝 | 4个 |

附件 3：吞咽神经肌肉低频电刺激仪技术要求

- 适应范围：适用于神经肌肉损伤引起的吞咽功能障碍的辅助治疗。

- 性能参数：

  - ▲具备恒流、恒压两种电疗输出模式，恒流输出模式下，用于吞咽部固定式电极片治疗；恒压输出模式下，用于吞咽部活动电极治疗。

  - 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数。

  - ▲输出强度：0mA～80mA或0V～80V范围内可调，步长0.5mA或0.5V。

  - 脉冲频率：20Hz～100Hz可调，步长1Hz。

  - 脉冲宽度：100μs～400μs可调，步长10μs。

  - 脉冲波形为双向对称波，正负脉冲间隔为100μs。

  - 脉冲的上升时间和下降时间：1s～10s可调，步长1s。

  - 脉冲的维持时间：1s～55s可调，步长1s。

  - 脉冲的断电时间：3s～75s可调，步长1s。

  - 治疗时间1~99min可调，步长1min。

  - ▲具备蝶形固定电极、单球移动电极、双球移动电极、板状移动电极、口腔内棉签电极、口腔内单点球状电极和口腔内两点球状电极共七种电极治疗方式。

  - 固定电极具备三种治疗模式。

  - 内置电极放置图示，方便使用。

  - 电刺激手柄供治疗师操作，可按治疗需求控制电流输出的持续时间。

  - 触屏+一键飞梭，操作简便多样化。

  - 开路报警提示，过电保护确保治疗安全。