附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2：上下肢主被动康复训练器技术要求

- 产品具有国家医疗器械注册证。

- 产品通过CMD认证，ISO13485和ISO9001质量体系认证。

- 适用范围：适用于对患者上肢和（或）下肢进行被动性和主动性训练。

- 技术参数

  - 上下肢型主被动康复训练器，双电机设计，可供患者进行上肢或下肢肢体运动功能训练。

  - 上肢训练工作臂可180°旋转，方便进行上肢或下肢训练；

  - 上肢训练器高度可调节：0~150mm可调，满足不同身长患者选择最佳高度进行训练；

  - 小腿支架长度可调：根据患者的小腿长，选择最佳固定位置，有效防止膝关节外倾；

  - 显示屏：8英寸彩色液晶触摸显示屏，接近360°旋转，显示直观，操作简便；

  - *四种训练模式：主动模式、被动模式、助动模式、等速模式四种训练模式可供选择，主动模式与被动模式可智能切换，满足临床不同治疗需求；

- 主被动训练自动切换功能：设备智能检测患者肢体用力情况，并根据其用力程度，自动切换为主动模式或被动模式。

- 助动模式：可帮助肌力极低患者做主动运动，具有极佳治疗价值；

- 等速运动模式：可做等速圆周运动，根据患者用力情况实时调节阻力大小，最大限度激发患者的残存功能；

  - *具备肌张力显示、痉挛识别及缓解、痉挛缓解速率可调等功能：

- 肌张力显示：训练过程中患者肌张力实时显示；

- 智能痉挛识别与痉挛缓解：可开可关，开启后，痉挛识别灵敏度10级可调，设备可智能识别痉挛，识别出痉挛后自动反转运动方向缓解痉挛，避免运动过程中出现不必要运动损伤；

- 痉挛缓解速率：1~5级可调，根据患者的痉挛程度不同，可选择不同等级的缓解速率，确保痉挛缓解的安全性；

  - 对称性训练功能：实时显示两侧肢体用力程度的比例，训练左右肢体对称性及协调性，可切换至游戏界面增加训练趣味性；

  - 训练时间可调：1~120min可调，满足不同患者的训练时长的需求；

  - 速度调节范围：被动运动中，运动速度5~60r/min可调；

  - 阻力等级：主动模式与助力模式下，电机阻力0~24档可调；

  - 训练方向转换：训练过程中，具备方向转换功能，满足不同方面的训练；

  - 训练结果分析：训练结束后，系统自动分析出总训练时间、训练里程、功率、能量消耗等数据；

  - 设备自检功能：开机时，设备自动检测运行。