附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 有创呼吸机清单

| 配置名称 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机主机 | 1 |
| 2 | 氧气气源软管（国标3M） | 1 |
| 3 | 空气气源软管（国标3M） | 1 |
| 4 | 国标电源线 | 1 |
| 5 | 成人模拟肺 | 1 |
| 6 | 机械臂 | 1 |
| 7 | 呼吸机台车 | 1 |
| 8 | 810/230V/成人 | 1 |
| 9 | 氧疗鼻塞导管(中) | 1 |
| 10 | 一次性细菌过滤器 | 1 |

附件 3：有创呼吸机技术要求

  - 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机，中文操作界面。

  - ▲采用≥15.6英寸（SV600）彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1920*1080。

  - 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，可提供4种环图，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示；支持短趋势、波形、监测值同屏显示。

  - 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件

  - ≥90分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

  - 气动电控呼吸机

  - ▲配备用空气气源（C600），可在断气断电状态下继续工作

  - ▲具备实时气源压力电子显示。

  - 具备有创通气模式，可选无创通气模式

  - ▲具备高流量氧疗功能。

  - 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

  - 具备截屏U盘导出功能。

  - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

  - 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

  - 可选配旁流CO2监测。

  - 可选配主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-二氧化碳图；可进行肺泡通气计算

  - 可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波

  - ▲配顺磁氧

  - ▲具备图形化显示阻力、顺应性和自主呼吸等生理参数变化，并实时显示其趋势

# 呼吸模式及功能

  - 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式、双水平气道正压通气模式

  - 可选高级模式：自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）、自适应分钟通气量通气AMV、容量支持通气VS、心肺复苏通气CPRV、PSV-S/T。

  - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、增氧、吸痰程序，NIF、PEEPi及P0.1测定

  - 可选配低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

  - 具有自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

  - ▲具有智能同步技术，可以将呼气触发灵敏度设置为【Auto】，自动调节至最佳值，提高人机同步。或者在5%~85%范围内手动灵活调节。

  - ▲标配氧疗功能，可以调节氧疗流速（2~60L/min）和氧浓度

  - ▲可选配脱机功能，用户可定制脱机指征，提供信息全面的脱机功能看板，一键启动SBT，规范脱机流程。

  - 可选配肺复张功能，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。

  - 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）的设置及监测功能

  - 基础流速可自动调节，范围：3-40L/min（有创）；10-65L/min（无创）

# 设置参数

  - 潮气量：20ml—4000ml

  - 呼吸频率：1-100/min

  - 吸气流速：6-180L/min

  - SIMV频率：1-60/min

  - 吸/呼比：4:1—1:10

  - 最大峰值流速：180L/min(选配C600时可达200L/min)

  - 吸气压力：1--100 cmH2O

  - 压力支持：0—100cmH2O

  - PEEP：0~50 cmH2O

  - 压力触发灵敏度：-20 —- 0.5cmH2O，或 OFF

  - 流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF

  - 氧浓度：21—100vol.%

  - 叹息功能：有

# 监测参数

  - 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测

  - 每分钟呼出通气量：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量的监测

  - 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量

  - 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测

  - 可选波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间，二氧化碳/时间

  - 吸入氧浓度的监测

  - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环，V-CO2曲线，4种呼吸环监测。

  - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、呼吸功的监测。

  - ▲实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index以提示肺损伤风险

  - 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C以提示肺损伤风险

  - 可监测参数≥96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

# 报警参数

  - ▲具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化指引进行故障提示

  - 分级报警和声光报警

  - 气道压力：过高报警

  - 每分钟通气量：过高/过低报警

  - 自主呼吸频率：过高/过低报警

  - 潮气量：过高/过低报警

  - 吸入氧浓度：过高/过低报警

  - EtCO2：过高/过低报警

  - 窒息报警，时间可设置（5-60s）

  - 智能识别呼吸管路脱落、泄露、阻塞，关键器件故障

  - 电源、气源中断报警

  - 电池低压报警

# 其他功能

  - 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能

  - 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护仪上，满足科室信息化的需求

  - ▲能够通过4G网络联网实现信息互联和呼吸机管理