附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 除颤监护仪清单

| 配件名称 | 数 量 |
| --- | --- |
| 主机 | 1台 |
| 记录仪(内置) |  |
| 心电电极片 | 1包 |
| 心电导联线 | 1套 |
| 体外除颤电极板附件包 | 1套 |
| 锂电池 | 1块 |
| 三芯电源线 | 1根 |
| 使用说明书 | 1套 |
| 设备保修卡 | 1份 |
| 序列号小标贴 | 1份 |
| 合格证 | 1份 |

附件 3：除颤监护仪技术要求

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机重量不超过6kg。

- ▲除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。最大除颤能量为360J。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- ▲除颤充电迅速，充电至200J≤3s。

- 可升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。

- 可升级CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合AHA2015心肺复苏指南要求。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可升级体温、呼吸末二氧化碳功能。

- ▲1块电池可支持360J除颤100次以上。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 除颤电极板可实现能量选择、充电、放电等操作，便于单人完成除颤。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- ▲彩色TFT显示屏>7”, 分辨率800×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- ▲可连接中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

- 具备良好的防尘防水性能，防护级别IP44。