附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: ICU电动床清单

- 床1张

- 中控轮1套

- 护栏两对

- 输液架1支

- 病历卡1个

- 蓄电池1个

附件 3：ICU电动床技术要求

一、规格：

- 外形尺寸：全长2240 mm±10mm，全宽980mm±10mm，床体高度460-760mm。

- 安全工作负重 170KG±5KG；

二、功能：

A、背部升降0-65°±5°；

B、膝部升降0-35°±5°；

C、整体高度460-760mm；

三、电机控制系统

- 电机采用最新款控制盒CO61关式电源，更环保更节能）防水设计，低噪音，整床操作运行平稳，满负载操作稳定可靠；EMC电磁兼容性保障，不干扰呼吸机、心电监护等设备工作；配备蓄电池，在外部断电的情况下，可作复位动作若干次，使床面板放平，致使病人能恢复到最初的睡姿。

- 操作功能包括：背部升降、腿部升降、背腿联动、床体水平升降、床体前后倾斜、急停控制、快速复位（CPR）。

四、床整体

- 床整体设计以安全性、可靠性、舒适性为主导。整体结构稳固、实用，功能齐全，清洗方便。

- 整体床架选用30mmX50mm厚1.5mm的钢管，不含有害物质。

- 床体升降机构配备精密轴承，保证床体升降平稳顺畅无噪音。

- 床架两侧设计4个附件挂钩，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋等。

- 床架两侧配备4个点滴架插座，可通用自助拉杆或骨科牵引架安装。

- 焊接工艺采用焊接机器人精密焊接，无气孔，高熔接度，高强度，抗弯折、抗压性强，具高承重力，保证产品质量稳定。

- 整体床架及护栏多重防锈处理技术，经过去油、除锈、表面调整、陶化镀膜等工艺，再进行静电粉末喷涂，达到内外防锈。

- 涂料选用的固体粉末通过耐酸碱，抗UV，长久使用不变色，不脱膜。

五、床面

- 床面板采用优质冷轧钢板成型，厚度1.0mm，可承受100KG以上的压力，使用寿命10年以上。多孔通风口设计预防褥疮，整体设计符合人体工程力学，可拆卸结构，方便清洁消毒。

- ▲背部床板快速复位（CPR）把手置于病床两侧，气压棒辅助下降缓冲设计，降低快速复位对患者的冲击，更适用于ICU及医院护理。

- 护拦

- 电动床安全专用要求的分体式升降护栏，床头侧护栏可随靠背同时动作，保护患者的安全。

- 护栏内嵌背部床板升降及床体倾斜角度显示器，方便准确调整病人体位角度。

- ▲护栏机构附带阻尼棒缓冲，保证护栏升降顺畅无噪音。

- 护栏设计美观舒适，整体结构简单、实用。

- 护栏采用高密度HDPE工程塑料一次成型，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。

- 床头/尾板

- 采用高强度ABS工程塑料注塑成型，铝合金把手，避免钢管反复拆卸漆层磨损生锈问题；超声波焊接工艺，表面平顺易清洁。抗冲击、耐热、耐低温、耐化学药品。

- 床头尾板插座带锁定开关，床头板可快速拆卸，满足紧急抢救需要，容易清洗、消毒等。

- 床头尾板和床架连接紧密，推动时不晃动及产生异响。

- 四角配置四个防撞轮，确保推动过程安全顺畅。

八、脚轮

- 优质 5寸豪华医用静音中控双面轮。

- 具有锁定、自由、定向三段式中央控制锁定装置。

- 脚轮防毛发卷入。

- 刹车踏板采用高强度尼龙注塑制作，结构牢靠。