附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 无创呼吸机清单

| 配置清单 |  |
| --- | --- |
| 名称 | 数量 |
| 呼吸机 | 一台 |
| 电源适配器 | 一个 |
| 电源线 | 一根 |
| 说明书 | 一本 |
| 快速操作指南 | 一份 |
| 合格证 | 一份 |
| 保修卡 | 一份 |
| 报警及故障处理指南 | 一本 |
| 过滤片 | 一片 |
| 口鼻罩 | 一个 |
| 呼吸管道 | 一根 |
| 湿化器管道 | 一根 |
| 测压软管 | 一根 |
| 橡胶堵头 | 一个 |
| 移动台车 | 一台 |
| 独立湿化器 | 一套 |
| 台车吊臂 | 一套 |
| 可充电备用电源 | 一套 |

附件 3：无创呼吸机技术要求

- 入选国家《优秀国产医疗设备产品目录》。

- 通气模式：持续气道正压通气模式（CPAP模式）、自主模式（S模式）、时控模式（T模式）、自主/时控模式（S/T模式）、压力控制模式（PC模式）。

- 具备自动同步技术。

- ★具备自动灵敏度技术，无需手动调节触发、撤换灵敏度。

- 具备容量保证功能。

- ★目标潮气量设置范围值：20ml~2500ml。

- *可选配后备电池，后备电池工作时长≥8小时，交流电供电与电池供电可无缝切换。

- 具备压力释放技术，舒适度三档可调。

- *吸气时间：0.2s~4.0s。

- ★后备呼吸频率设置：1BPM~60BPM。

- *屏幕：防误触彩色液晶屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，同屏显示设置参数、监测参数，旋钮操控，无需触屏。

- 治疗波形：同时显示压力、流量双波形，波形刻度范围可调。

- 压力范围：

吸气正压（IPAP）：4cmH2O~30cmH2O

呼气正压（EPAP)：4cmH2O~25cmH2O

持续正压（CPAP）：4cmH2O~20cmH2O

- 升压档设置范围：1-6档可调。

- 最大流速可达180L/min。

- 爬坡压力：CPAP模式下：4cm-CPAP，其他模式下：4cmH2O-25cmH2O。

- *爬坡时间设置范围：0-60min可调。

- 外接测压软管，可采集面罩端压力。

- 报警功能：呼吸暂停报警、患者连接断开报警、低分钟通气量报警、低潮气量报警、断电报警、压力调节偏高、压力管道脱落报警、涡轮故障报警、空气流量传感器故障报警。

- 实时监测数据：压力值、每分钟通气量、呼吸频率、当前漏气量、当前潮气量。

- 具备自动漏气补偿功能，补偿能力可达60L/min。

- ★机器需具备数据无线传输功能，可无线实时传输各项治疗数据至云服务器。可提供配套的呼吸机远程医疗服务平台系统，可对机器的各项治疗数据进行远程无线实时监测和管理。提供软件著作权证书复印件。

- 屏幕亮度可调，可选择白天/黑夜。

- 具备治疗计时功能。

- 具备系统锁定功能，可便利锁定屏幕。

- 窒息报警设置范围值：0秒、10秒、20秒、30秒。

- 管路连接断开报警设置范围值：0秒、15秒、60秒。

- 配备一体式移动台车。

- 配备独立专业医用湿化器。

- 呼吸机整机（含电池，不含台车）重量≤6.5kg，方便手提移动。

- 采用无遮挡进气口设计，更换过滤棉避免交叉感染。

- 支持1键旋钮、4按键操纵全功能。