附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 输注工作站清单

| 配置名称 |  | 配置数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组合大支架 | 1 |
| 2 | 注射泵 | 4 |
| 3 | 输液泵 | 2 |

附件 3：输注工作站技术要求

（一）输液泵技术参数

产品名称：输液泵

泵送方式：指状蠕动式

输液器规格：标准PVC输液器

▲独特的八档设计，同时记忆八种输液器参数。

▲输液速度：1-1300ml/h

▲流速增量：流速1000ml/h以下，可按0.1ml/h递增或递减；1000ml/h以上，可按1ml/h

递增或递减。

输液精度误差：普通输液器±5%，▲输液量精度误差可调。

▲泵内独有恒温装置，确保低温环境和使用弹性差的输液器的情况下，输液精度达到±3%。

输液范围：1-9999ml

输液增量：预置量1000ml以下，可按0.1ml递增或递减；1000ml以上，可按1ml递

增或递减。

输液模式：毫升/小时；滴数/分；▲按时间“完成”输液量。

KVO（保持血管畅通）流速：1-5ml/h

声光报警：阻塞、气泡、开门、输完、欠压、速度异常、遗忘操作、滴数报警。

其他功能：输液累计量显示；交直流自动转换；快排功能；报警声消除；▲开机后一段时间无任何操作，声音发光报警提示功能。

气泡探测方式：超声波检测式

▲护士呼叫接口：选配

电源电压AC：220V±22V/50Hz±1 Hz

电源电压DC：9.6V±1.6V

功耗：20VA

电池工作时间：在30ml/h流速下连续工作不小于3小时，可选配救护车车载电瓶。

工作环境温度：﹢10-﹢40℃

工作环境湿度：30%-75%

大气压力：700-1060hpa

外型尺寸：323mmx160mmx265mm

重量：约3KG

安全分类：Ⅰ类和带内部电源的BF型

适用范围：适用静脉输液。

（二）注射泵技术参数

注射器规格	可自动识别5 mL 、10mL、20mL、30mL、50mL的注射器

▲内置29种注射器品牌，自定义一种，满足多科室需要

输注量范围	0ml～9999ml，＜1000ml以0.1ml步进，＞10001ml以1ml步进

▲流速范围	5ml注射器： 0.1 mL/h～100mL/h

10mL注射器：0.1 mL/h～300mL/h ；

20mL注射器：0.1 mL/h～600mL/h；

30mL注射器：0.1 mL/h～900mL/h；

50mL注射器：0.1 mL/h～1300mL/h，

可按0.1mL/h递增或递减

流速误差	±2%

快速输注	5ml注射器：100 ml/h

10ml注射器:100 ml/h ~300ml/h

20ml注射器:100 ml/h ~600 ml/h

30ml注射器:100 ml/h ~900 ml/h

50/60ml注射器:100 ml/h ~1300 ml/h

注射模式	简易模式、速度模式、时间容量模式、体重模式

运行界面显示	速度、累积量、注射器规格和品牌、运行状态、剩余时间、预制量、阻塞等级

丸剂量范围	1ml-20ml 可设

保持静脉开放（KVO）速度	0.1-1ml/h，速度可调

报警功能	外接电源掉电报警、电量不足报警、电机异常、电池耗尽、备用电池欠压报警、注射泵管道阻塞报警、接近注射完成报警、注射器脱落报警、注射完成报警、速度异常、操作遗忘、安装错误

- 其他功能	自检功能：开机时自动检测关键部件，存在异常时报警或提升用户

- 快速输注：运行过程中可实现按量快速给药

- 交直流自动切换：当外接交流断电时可以自动切换到内部电池

- 时间输注：可以预定时间输注，输注泵按照用户输入的时间自动换算为流速

- ▲无线监护：可以与监护系统相连

- 注射器自动识别功能

- ▲可以多台组合使用的注射泵

内置电池工作时间	电池充足电的情况下，30ml/h注射流速，可连续工作约5小时。

阻塞压力范围	高中低档可选，分别为：0.02Mpa-0.07 Mpa，0.05Mpa-0.10 Mpa，

0.08Mpa-0.014Mpa

电源电压	交流输入：AC220V/ 50Hz，内部电池：DC9.6 V～DC10.1V

功耗	≤18VA

外形尺寸(mm)	245(长)×120（宽）×115（高）

重量	约2kg

安全分类	I 类、带内部电源的BF型普通设备，防水等级：IPX3

工作环境	环境温度： 5℃～40℃     相对湿度：20%～90%

大气压力：700 hPa -1060hPa注射泵应在无强冲击振动，周围无腐蚀性气体的环境中工作

存储环境	包装好的注射泵贮存在相对湿度不超过93%（无凝露），无腐蚀性气体通风良好的室内，且室内温度条件为：-20℃～+55℃，大气压为700hPa～1060hPa