附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 可视喉镜清单

| 名称/型号 | 数量 |
| --- | --- |
| 显示器（含连接装置） | 1 |
| 操作手柄（含插入管摄像头） | 1 |
| 35*1.5 O型圈 | 2个 |
| 充电器 | 1 |
| 产品移交/验收单 | 2 |
| 医疗器械生产产品登记表 | 1 |
| 注册证 | 1 |
| 营业执照 | 1 |
| 生产许可证 | 1 |
| 说明书 | 1 |

附件 3：可视喉镜技术要求

1、整机由机身操作部和显示器两部分组成，整机具有拍照录像、数据存取、有线视频输出等功能,支持av输出。

2、视向角：0度，视场角：90度±10%。

3、★景深：3-100mm

4、软管直径：3.8mm

5、工作长度：600mm

6、前端蛇骨弯曲范围：向上弯曲≥150度，向下弯曲≥130度。

7、摄像分辨率：10.5LP/mm。

8、照明：LED白光照明，其最低照明≥800lux。

9、★操作手柄和显示屏外框全部采用轻质钛镁合金，可消毒，并符合国家软镜消毒标准。

10、★连接器：操作手柄和显示器连接处采用先进航空技术针孔对插，确保画面清晰，避免长时间使用后接触不良造成死机。

11、显示器分辨率：960*240。

12、★显示器：3.5寸TFT液晶屏，可上下旋转0-180°，左右旋转0-330°。

13、色彩还原能力：不低于四级

14、具备拍照录像功能，数据存储，不低于16G内存，可存储照片数量＞10万张，可存储录像时长≥4.5小时。

15、锂电池：内置3.7V聚合物电池（无需拆卸充电）。

16、充电器输入：AC 100-240V，50-60Hz。

17、充电器输出：DC 5V,1000mA。

18、电池容量：1850mA。

19、充电时间：<3小时。

20、持续放电时间：＞2.5小时

21、充电次数：＞600次

22、 ★配有难度喉镜一套，便于插管紧急情况下使用。