附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

附件 2: 鼻咽喉镜系统配置清单

| 配置名称 | 配置数量 |
| --- | --- |
| 电子鼻咽喉镜 | 1 |
| 图像处理装置 | 1 |
| 摄像头 | 1 |
| 摄像头适配器 | 1 |
| 喉镜光学视管，10mm，70°，167mm工作长度，70度视野方向，可高温高压灭菌 | 1 |
| 导光束，尺寸M，插销型，3m,CF型 | 1 |
| 鼻内镜光学视管，4mm，0°，146 mm工作长度，导光束接头向下，可高温高压灭菌 | 2 |
| 手柄，用于鼻内镜，可高温高压灭菌 | 1 |
| 导光束，S型，2.8mm，3m，CF型 | 1 |
| 21寸医用监视器 | 1 |
| 測漏器 | 1 |
| 台车 | 1 |
| 图文工作站 | 1 |

附件 3：鼻咽喉镜系统技术要求

一.影像处理中心：

1、支持HDTV、SDTV、数字信号输出、图像可采用1080P线图片信息有效扫描线（可选择VBS、RGB、YPbPr、SDI、DVI输出），提高病灶的检出率，。

2、影像处理中心与光源一体化设计，便于移动，重量≤11kg；

▲3、具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面

▲4、输出的窄波光波长：共两种波长，415nm/540nm；

5、照明光线颜色转换：通过切换专用滤光片得以实现，通过面板按键进行切换；

▲6．光源：LED灯，持续照明≥40000小时；

7、降噪：图像处理过程中自动降噪，保证输出高保真图像；

8、对比度：可以将对比度设定为以下三种模式（N,H,L）中的一种；

9、预冻结：在进行冻结操作和显示前，可以从设定的时间内抓取的图像中选择最清晰的图像；

▲10、远程控制：DVR，视频打印机，图像存储系统，送水泵，内镜用二氧化碳送气装置，可以进行远程控；

11、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度；。

12、测光模式分为两种：平均、峰值，保证任何时候都可获得良好的观察环境；

13、构造强调功能：能突出病变部位的图案和构造；

14、轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓；

15、电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大≥1.8倍；

16、显示记录状态：在显示器上可以显示周边设备的记录状态；

18、图像记录和回放：可选择在监视器上显示来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像；

19、具备自动白平衡功能；

20、患者数据录入功能：使用键盘可以存贮≥50名患者资料数据；

21、数据存储功能：可通过机器缓存存储或者便携存储工具通过主机直接存储图片；

22、记忆功能：色调、测光模式、图像强调模式、色彩强调模式、对比度、AGC、色彩模式、白平衡、亮度调节方法、亮度、送气等设定可在关机后仍被记忆；

23、色彩调节：8级可调；

二、电子鼻咽喉镜：

1、视野角度：视野方向≥90度；

2、景深：3.5～50mm；

▲3、先端部先端部外径为≤2.6mm；

4、插入部外径≤2.9mm；

5、弯曲部角度：上≥130度、下≥130度；

6、插入部有效长度：300mm；

7、遥控功能：按钮数量4个，可预设15种功能，可按需要将主机功能设置在任意一个按钮上，至少可遥控图像大小、图像强调、图像冻结四种功能。

▲8、具有NBI光学染色诊断功能，配合使用具NBI功能的摄像系统时使用。

四、喉镜：

1、视野方向70度

2、直径≤10mm

3、工作长度≤167mm；

4、显示高清图像，视野清晰

5、内设减震装置，提高镜子耐用性

6、患者舒适性设计，减少咽反射

7、可拆卸把手，方便清洗消毒

8、可高温高压灭菌

五、鼻内镜：

1、视野方向0度

2、直径≤4mm

3、工作长度≤146mm；

4、显示高清图像，视野清晰

5、内设减震装置，提高镜子耐用性

6、患者舒适性设计，减少咽反射

7、可拆卸把手，方便清洗消毒

8、可高温高压灭菌

六、监视器

1、液晶面板≥21.5寸，可与全数字信号兼容，提供稳定、无闪烁的超高清晰图像；

2、显示设备：TFT有效矩阵；

3、输入/输出信号：3G、SD、HD、SDI、合成（BNC接口）、Y/C（S）、video信号接口；

4、纯平薄型设计，屏幕长宽对比16:9、高亮度、高对比度、高质量图像；

5、防闪涂层大大减少反光现象；

6、多种显示模式：PIP、克隆输出，能够同时查看不同的实时图像;

七、专用台车

1、上下左右可旋式支架，方便固定固定液晶显示器，方便操作者不同角度观察图像。

2、可升降支架，可同时悬挂两根镜子。

3、可调节底板，随时调整主机放置高度，以便配合周边设备同时配置。

4、可拉伸键盘托盘，方便医生不同角度操作。光滑防水设计,键盘面无接缝,符合医院的卫生要求.