附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件2 ：

一、负压救护车技术要求及配置清单

| 1 | 负压监护型救护车 | 最大总质量（kg）≥3700 乘员人数（人）≥7 轴距（mm）≥3750 前轮距：1740 后轮距：1704 最小离地间隙（mm）≤195 最高车速（km/h）≥145 燃油种类：柴油 排放标准≥国六 发动机排量：≥2.198T 额定功率（KW）：103/140 接近/离去角(°)：22/24 外形尺寸（长*宽*高mm）≥5780×1974×2665 医疗舱尺寸(长*宽*高)mm≥3370x1750x1850 驱动型式：4×2后轮驱动 变速箱：6前进档，1倒档 钢板弹簧片数：-/2 轮胎数量：4 轮毂：铝合金轮毂 轴荷：1670/2030 悬挂型式：前独立悬挂/后2片钢板弹簧 转向型式：齿轮齿条式、液压助力转向 制动型式：前后盘式，液压制动 倒车影像：高清摄像头 (二)救护车改装配置设备——车内设施 输液瓶夹持器：承重:≥2.5kg，2只 氧气瓶：2只 氧气终端：加出气杆，2只 医用氧气吸入器：1只 呼吸机接口：1只 氧气双表调压阀：2只 折叠看护座椅：两边带扶手，带吸塑件，1只 (三)救护车改装配置设备——外观及警示系统 LED警灯：长排LED警灯，1套 LED角闪灯：LED节能环保，8只 太阳膜：后舱玻璃、深色，1套 (四)救护车改装配置设备——电器系统 逆变器：车载工频正弦波1000W，1只 交/直流插座：组合交/直流两用插座，4只 室内射灯：DC12V ，6W，可调光源角度，1只 室内照明灯：LED，环保节能,嵌入式，其中二盏为门控，4只 对讲机系统：DC12V，前后双控，1套 紫外线消毒灯：定时、有效消毒，1只 (五)救护车改装配置设备——橱柜/内饰系统 医疗舱内部：一体成型中隔断墙（一体模具）、转角柜（一体模具）、医疗器械柜（一体模具） 医用地板：天蓝色整体塑胶，防水、防腐、耐磨、抗菌，1套 (六)救护车改装配置设备——其他设备 顶棚扶手：铝合金，1根 污物桶：脚踏式，1只 灭火器：干粉式,2.05KG，2只 单人座椅：原装座椅，3只 侧拉门玻璃窗：底盘定制推拉窗，1 套 （七）救护车负压装置 1、▲需配备专门用于负压救护车的负压装置，避免车内污染空气外泄，并对内部污染空气净化处理后外排，保护车外环境安全的设备。 2、微负压控制。 3、▲有效地将车内压力控制在-30Pa至-10Pa范围内，调节精度到达±2Pa。 |
| --- | --- | --- |

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 负压救护车 | 3 | 辆 |
| 2 | 转运心电监护仪 | 3 | 台 |
| 3 | 便携式心电图机 | 3 | 台 |
| 4 | 自动除颤仪 | 3 | 台 |
| 5 | 上车担架 | 3 | 个 |
| 6 | 铲式担架 | 3 | 个 |
| 7 | 折叠式担架 | 3 | 个 |
| 8 | 急救箱 | 3 | 个 |
| 9 | 便携式吸引器 | 3 | 个 |
| 10 | 车载负压装置 | 3 | 套 |
| 11 | 转运呼吸机 | 3 | 台 |
| 12 | 气囊面罩呼吸器 | 3 | 个 |
| 13 | 正压式呼吸器 | 3 | 套 |
| 14 | 车载氧气瓶 | 6 | 个 |
| 15 | 车载通讯系统 | 3 | 套 |

- 车载设备技术参数

（1）心电监护仪

监护仪外形结构：

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- 12.1寸彩色LCD显示屏，LED

- 背光，彩色高分辨率达800*600

- 主机带电池重量<4kg（标配，不含记录仪）

- 配触摸屏

监测参数：

- 配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性

  - 成人:sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260

  - 小儿: sys:25-240 dia:10-200 avr:15-215

  - 新生儿: sys:25-140 dia:10-115 avr:15-125

- 支持心率变化统计和动态血压分析

系统功能：

- 支持可选中/英文字符和条码扫描枪输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备血液动力学、药物计算功能

- 可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能

- 支持可选VGA外接拓展显示屏

- 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

- 具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置

- 标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时

- 支持可选3通道记录仪

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效

认证：

通过CE认证、SFDA认证

（2）便携式心电图机

- 全数字3通道心电图机，提取人体心电波群进行形态和节律分析，供临床诊断和研究；

- 尺寸：56mm*260mm*194mm；

- 含电池重量仅1.2Kg，非常便携；

- 采样率：1000采样点/秒；

- 起搏检测采样率：16000采样点/秒；

- 采用先进的直流耦合心电放大器，保障在除颤等冲击后波形迅速恢复；

- 提供预采集模式，用户无须等待心电波形的采集时间；

- 动态范围：差分输入 ±10 mV, 极化电压 ±600 mV；

- 分辨率：1 μV/LSB @ 500 sps；

- 频率响应：–3 dB @ 0.05 to 150 Hz；

- 基线漂移滤波：0.05 Hz, BDR；

- 低通滤波：20 Hz, 35 Hz, 150 Hz；

- 交流滤波：50/60 Hz±0.3 Hz；

- 共模抑制比不小于110 dB；

- 模数转换：24bit；

- 输入阻抗不小于50MΩ @ 10 Hz；

- 患者漏电流：<10 μA；

- 实时心率计范围：30-300BPM ± 10% 或 ±5 BPM, 两者取更大者；

- 开机时间5秒以内，保证快速临床响应；

- 灵敏度/增益：2.5, 5, 10, 20 mm/mV, 自动；

- 5英寸彩色LED背光液晶显示器，分辨率高达800*480；

- 内置可充电锂电池，可供6小时持续操作（不打印）或打印500份报告；

- 关机状态下3.5小时充满电池；

- 80mm热敏点阵式记录仪，可兼容热敏卷纸和热敏折叠纸；

- 走纸速度5, 12.5, 25, 50 mm/s可选；

- 提供额外的4*2.5s 紧凑版打印格式，诊断报告显示于波形上方，节约用纸；

- 强大的内部存储可存储800份报告；

- Glasgow大学静息心电算法用于心电测量及解析，提供可靠的诊断报告供临床参考；

- 患者信息可包括ID，年龄，出生日期，性别，种族，用药情况，既往疾病类型；

- 小儿患者提供V4R导联替换V3导联的算法和诊断支持。

- 自动除颤仪

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

- 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备慢速起搏功能。

- CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可选配血氧饱和度监护功能。

- 可充电锂电池，支持100次以上200J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

- 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，最多可显示3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

- 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

- 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

- 符合欧盟救护车标准EN1789:2007。

- 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

- 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

（4）上车担架

参数：长度：1980*580mm、高度选配、折叠高度320mm

1、本产品可以推上救护车时触动开关锁，自行开锁，推到位六方向自动锁定。

2、方向轮可以锁定方向和万向，方便使用。

3、扣扳机可以调节担架低位，方便转移患者。

4、有对拉装置，方便快速对接、锁定，担架车上有担架床可直接移动患者到对接平台上，并自动锁定。

5、升降平车可以随意调节高低位，并配有标高尺度，方便使用。

6、豪华升降平车配水平横移患者移位板，免抬患者过床，移位板不易污染，清洁方便，坚固耐用。

对接平台参数

1、Ⅰ型：长1980*620*620-820mm

2、配中控轮、刹车四轮固定方便，松开四轮同时解锁。、

3、车上担架床可与对接担架车配套使用。

4、担架床用航空材料制成，仅重六公斤，承重100公斤，可做简易担架，脊椎板、无磁担架床使用。

5、内置输液架。

（5）铲式担架

1. 采用高强度优质铝合金板，转送骨折及重伤病员，两端设有离合装置，使担架分离成左右两部分

2. 本担架可在原地固定病人，减少对病人的二次伤害

3. 在不移动病人的情况下，迅速将病人铲入或从病人身下抽出担架

4. 担架长度根据病人身长可做调节

5. 担架一端（脚部）采用框架结构

6. 全铝合金制成，主要适用医院、救援场地运送伤病员

7. 展开尺寸：210x44x7CM

8. 折叠尺寸：120x44x8CM

9. 自重：9KG

10. 承重：250KG

（6）折叠式担架

1.     该产品框架采用优质铝合金材料制成，担架面是600D、PVC涂层牛津布。

2.     配有4个支腿。

3.     二折叠型，便于携带，使用灵活，安全可靠。

4.     易清洗。

产品参数：

产品尺寸(长*宽*高)(展开后) ：205*53*13cm

产品尺寸(长*宽*高)(折叠后)：102*17*8cm

自重：5kg

承重：160kg

包装数量：4台

包装尺寸：105*19*37cm

包装重量：22kg

（7）急救箱

箱体外形尺寸重量：
▲长：约43cm　　　宽：约31cm　　 高：约16cm

重量：约7kg
内装物品
1、供氧器(1.4L)1套
2、血压表(表式) 1具
3、听诊器1付
4、体温计1支
5、针灸针 1套
6、开口器 1把
7、舌钳 1把
8、手术剪1把
9、敷料镊 1把
10、压舌板1片
11、笔式手电筒1支
12、三角巾急救包2个
13、止血带1根
14、小砂轮1-2个
15、绷带3卷
16、胶布1卷
17、棉签1包
18、针剂固定格若干个
19、片剂固定格若干个
20、供氧器说明书，保修单各一份

（8）便携式吸引器

1.极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)

2.负压调节范围：0.02MPa(150mmHg)～极限负压值

▲3.抽气速率：≥20 L/min

4.噪声：≤65 dB(A)

5.贮液瓶：1000mL（PC塑料）

6.电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V

7.输入功率：110VA

8.净重：约5.5 ㎏

9.外包装尺寸（约）：41㎝×20.5㎝×42㎝

（9）车载负压装置

▲1、需配备专门用于负压救护车的负压装置，避免车内污染空气外泄，并对内部污染空气净化处理后外排，保护车外环境安全的设备。

2、微负压控制

▲3、有效地将车内压力控制在-30Pa至-10Pa范围内，调节精度到达±2Pa。

（10）转运呼吸机

1、  驱动方式：气动电控型

2、 ▲具备中文语音智能导航操作和报警功能

3、 可选配呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能

4、 可选择装备便携急救包或转运支架，可固定于急救车或移动支架上。

5、▲ 呼吸模式：IPPV, Demand flow按需模式等，有气管插管和无创通气模式一键切换。

6、 主机重量: ≤600克

7、 工作压力:2.7 ～ 6.0bar

8、吸呼时间比:1：1.67

9、 潮气量：100ML ～  1100ML

10、 每分钟呼吸流量（MV）:3～ 16升/分钟

11、呼吸频率:连续可调 从10～30次/分钟

12、监测指标：气道压力(0-60cmH2O)，气道阻塞，电池电量，气源压力等

13、最大呼吸压力:20或者45mbar可调

14、▲可充电锂电池，可连续使用12小时以上。

15、 ▲已通过欧盟EN1789车载测试，抗震防摔，出具测试报告及证书

16、操作界面带有触摸点设计，方便黑暗弱光等环境下操作使用

17、▲具有参数调节色块指示，便于救护人员快速选择合理和安全的通气参数

18、 防水保护等级:IPX4，通过盐雾试验并提供证书

19、 通过FDA或CE认证，提供证书

（11）气囊面罩呼吸器

1.压力和肺顺应性提供良好的感觉。

2.气囊摆放灵活：病人的旋转阀允许灵活摆放气囊，无须除去病人的面罩

3.减少手动通气过程中的疲劳感：手带能够保证良好的抓握效果，有助于减少手动通气中的疲劳，同时，也有利于手型较小的用户

4.易于识别：带有名称标签易于区别

5.易于清洁和消毒：简易呼吸器易于拆解，可以使用高效的程序进行清洁和消毒。

6.最大潮气量：大于1300ml

7.尺寸（长度*直径）：275*135mm

8.病人连接器：22/15mm（ISO）

9.储氧袋容量：大于1500ml

10.重量（带有病人端口阀）：415g

11.呼气连接器：30mm

（12）正压式呼吸器

- 潮气量：按需/手动控制

- 呼吸频率：按需/手动控制

- 手动流量：40LPM

- 按需流量：O-70LPM

- 压力报警上限：60cmH2O

- 输入压力：50PSI±10%

- 有声压力报警：有

- 输入接口：9/16”DISS

- 病人阀接口：15/22mm

- 重量：≤200g

- 车载氧气瓶

由氧气输出接口、安全阀、氧气压力表、流量管、流量调节阀、潮化瓶、减压阀、旋紧螺帽、通气管、流量计、吸氧管组成。不包括氧气输出端与雾化装置连用、提供附加雾化药液功能的氧气吸入器。

- （14）车载通讯系统

⚫ 最高支持 8 路 720P、960P、1080P 高清摄像头（标配 4 路 1080P 摄像头）

⚫ 支持 2.5 英寸硬盘（HDD 或 SSD），最大支持 2TB 硬盘记录数据（标配 2TB HDD）

⚫ 支持 SD 卡扩展存贮，和硬盘同步进行数据记录，构成存贮双保险（标本 128G SD 卡）

⚫ 支持北斗模块，内置加速传感器

⚫ 内置全网通 4G（标配），实时预览和远程管理，可扩展 IPC

⚫ 一体式对讲器（内置对讲呼叫按钮）

⚫ 专业车载防震、宽电压、航空头连接等设计

⚫ 同一时间轴记录/回放行车信息、轨迹、多路视频

⚫ 生命体征监控讯号接入，并同步监控、记录