附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件2 ：技术参数要求

- 技术参数：

      - 用途：具有镇痛，改善局部血液循环、促进炎症消散，软化瘢痕、松解粘连，兴奋神经肌肉组织的作用。

      - 输出通道： 程序输出≥1组。

      - 工作频率：低频1：200Hz（动态）±10%

低频2：400Hz（动态）±10%

      - 波形 ：双频交流正弦波。

      - 低频调制：产生疏、密波调制交流正弦波自动变化转换。

      - 程序流水输出：100ms-800ms可步进调节，开机自动调整到200ms。

      - 输出电流：0～15mA。超过15mA自动保护，动态±10%。

      - 输出电压：0～70V。超过70V自动保护，动态±10%。

      - 刺激探头作用区域的磁场强度小于4mT。

      - 调节操作方式：各功能键轻触式按键调节操作。

      - 显示方式： LCD中文显示方式、 LED灯显示方式、 数字指示方式三种同步。

      - 治疗手法选择：刺激治疗、弹道冲击

附件3 ：设备配置要求

1.主机1台

2.电磁振幅冲击枪1把

3.电磁振幅冲击枪支架1个

4.腰带自助式公共电磁带1块

5.专业设备箱1个

6.电源线1条

7.说明书1本

8.产品合格证1张

9.产品保修卡1张

10.治疗探头海棉隔离防护套1包（黑色/10个）

11.公共导联电极绑带专用吸水棉1包（黄色/10个）