附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件2 ：技术参数要求

- ★设备采用一体式可移动设计，操作控制台安装位置左、右两边可选。

- 设备输入功率≥2200VA，提供设备铭牌证明。

- ★使用正负压专利气路系统设计，具有负压强制排气功能。

- 采用大流量空气压缩机，最大流量＞500L/min。

- 具有自动稳压功能，治疗压力与设定压力误差小于0.002MPa。

- 采用体外反搏专用的集成块配气电磁阀，响应时间≤40ms。

- ★囊套采用小腿、大腿、臀部分体式设计，总覆盖面积＞0.3㎡。

- 采用17寸液晶显示屏，确保显示效果，方便实时观察治疗数据。

- ★治疗中实时显示反搏与心动同步时间和脉搏波与充排气曲线显示重叠显示功能。

- 屏上没有患者心电信号时不会发生充气，避免机内模拟心电造成乱搏。

- 心电信号采集模块、血氧饱和度采集模块和系统控制模块采用独立电路板，可单独更换，降低后期维修成本。

- 心电信号和指脉波增益10%～100%可调。

- 反搏比率：1：1或1：2可调。

- 治疗时间以10～60分钟可调，设置步进：10min。

- 产品电气安全符合GB9706.1的要求。

- 产品的传导发射、辐射发射符合YY0505要求。

- 产品通过GB 10035-2017标准检测，可提供检测报告。

- 设备使用期限≥10年，提供设备铭牌证明。

附件3 ：设备配置要求

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制及显示系统 | 套 | 1 |  |
| 2 | 17＂液晶显示屏 | 台 | 1 |  |
| 3 | 反搏治疗系统 | 套 | 1 |  |
| 4 | 反搏床 | 台 | 1 |  |
| 5 | 气囊套（ 号） | 套 | 1 |  |
| 6 | 小腿气囊 | 个 | 2 |  |
| 7 | 大腿气囊 | 个 | 2 |  |
| 8 | 臀部气囊 | 个 | 2 |  |
| 9 | 波纹管 | 根 | 8 |  |
| 10 | 囊套接头 | 套 | 8 |  |
| 11 | 心电导联线 | 套 | 1 |  |
| 12 | 血氧探头 | 套 | 1 |  |
| 13 | 电极片 | 袋 | 1 |  |
| 14 | 耦合剂 | 瓶 | 1 |  |
| 15 | 靠背遥控器 | 个 | 1 |  |
| 16 | 床罩 | 张 | 1 |  |