附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2: 钬激光治疗仪清单

| 序号 | 货物名称及规格 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主机： |  |  |  |
| 1 | 钬激光治疗仪 单脚踏开关 瞄准光：绿色 操作手册 | 功率：60W 供电电源：电压400V（380V），50/60Hz，电流16A，3~/N/PE。 | 1台 |
| 附件： |  |  |  |
| 2 | 可重复使用激光纤维 FlexiFib | 273μm | 2根 |
| 3 | 可重复使用激光纤维 PercuFib | 365μm | 1根 |
| 4 | 可重复使用激光纤维 RigiFib | 550μm | 1根 |
| 5 | 光纤剥皮器 | 用于273μm光纤 | 1个 |
| 6 | 光纤剥皮器 | 用于365μm光纤 | 1个 |
| 7 | 光纤剥皮器 | 用于550μm光纤 | 1个 |
| 8 | 光纤切割器 |  | 1个 |
| 9 | 备用激光保护镜片 |  | 1个 |
| 10 | 光纤检测器，50倍 |  | 1个 |
| 11 | 激光防护眼镜 |  | 1副 |

附件 3：钬激光治疗仪技术要求

*1 激光系统：第二代Ho:YAG脉冲固体激光器系统：脉宽可连续数字化调节、设定。

2具备结石粉碎、软组织剜除、切割、汽化、凝固及止血功能。
3激光等级：四级。
4激光波长：2.1µm。

*5功率：60W，可调。

*6 大功率激光棒设计，每个激光棒最高功率50瓦，两个激光棒激达到100W，匹配为60W。1根激光棒发生故障另一根可代偿完成手术。激光器结构简单、稳定性好、噪音低、故障率低、维修成本低。

*7脉宽连续数字可调功能（150µs-800µs）。150µs超短脉宽确保高效率、快速粉碎各种高硬度结石；800µs超长脉宽确保切割软组织时的高效止血及粉末化碎石。

*8单脉冲能量：最高单脉冲能量达到4.5J，高效碎石及前列腺剜除，缩短手术时间。

*9脉冲频率：单脉冲及多脉冲模式；多脉冲模式：最高≥30Hz。

*10最高峰值功率30000W（国标），可高效粉碎所有硬度结石。

11具备绿色瞄准光，区别于血液的红色，可快速、准确对准出血点止血，以保障手术的安全性。

*12冷却方式 风冷+水冷+压缩机制冷：制冷效率高，设备长时间、持续输出激光能量稳定，不会发生能量下降甚至停机。

13一体化机壳设计，减小共振，噪音小。

*14设备主机不能装有限制光纤使用的智能识别系统（SIS）。

*15显示屏菜单显示脉宽具体数值，根据手术需要可在150µs-800µs范围内调节、设定脉宽具体数值。

16具备记忆程序，可存储≥50个治疗方案。

17具备垂直光纤插口，便于光纤连接，对光纤接触面不易损伤。

18具备可伸缩的光纤支架，保护光纤并便于操作。

19供电电源：电压400V（380V），50/60Hz，电流16A，3~/N/PE。

*20可重复使用光纤：重复消毒使用，成本低，安全性高；重复使用无法律风险。

*21光纤型号齐全，具备芯径200μm、273μm、365μm、550μm、800μm型号光纤可选，长3m。

*22用于输尿管软镜碎石术的芯径273μm的超细超软光纤，可承载最高单脉冲能量达到3.5J而不会烧断光纤及损坏软镜，功率30W，快速粉碎所有硬度结石。

23每个剥皮器对应一种芯径的光纤，以确保剥皮精确不损伤光纤。