附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件。

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

## 附件 2：剪切波组织定量超声诊断仪(肝脏瞬时弹性成像检测仪

)技术要求

一般要求

专用系统电源输入：AC220V±10%

设备形式：便携式

探头组成方式：影像引导探头与纤维扫描探头连接同一台主机及控制中心设计

探头剪切波触动方式   脚踏开关触发探头剪切波发射

主机

控制平台：高速处理及控制平台

显示器：≥12"多点触控液晶屏,分辨率2736×1824

信号端口；USB≥2，脚踏接口，DMiniDP视频输出

探头接口：纤维扫描探头接口1个

影像引导功能：超声影像模块

纤维扫描功能：数字化肝纤维诊断模块

DICOM功能：DICOM3.0标准图像和患者信息传输

电池续航时间：3小时

内存：大容量内存≥4G

存储容量：≥128G

系统软件

超声诊断系统功能：超声诊断统软件

二维影像功能：二维超声影像功能评估肝脏组织形态变化；可用于人体腹部的超声诊断。提供注册证证明。

显示模式：A/M/E；B

数据库：患者信息数据库

图像存储功能：快速存储至本地硬盘；通过USB接口快速存储至外接存储器

打印功能：黑白和彩色打印机快速打印。

信息传输编辑软件对接模块：实现信息传输编辑软件与医院信息系统的对接

信息接口对接软件模块：可选配DICOM网络接口-协议数据对接

系统自动诊断功能：具有系统自动诊断功能

快捷查询功能：具有快捷查询功能

智能清理功能：具有智能清理功能

压缩存储功能：具有高级压缩存储功能

Http&JSON功能：支持Http&JSON功能

远程功能：具有远程功能，能够实现远程对设备状况进行检测、维护、升级等

影像探头（供二维影像检查）

影像引导探头数量	1个

影像探头类型：腹部影像探头

声工作频率：3.5MHz

侧向分辨率：3.5MHz：≤3mm（深度≤80mm）；≤4mm（80mm＜深度≤130mm）

轴向分辨率	3.5MHz：≤2mm（深度≤80mm）

盲区：≤5mm

检测深度：3.5MHz：≥140mm

纤维扫描探头：适用于全人群的纤维化探头，仅应用一个探头即可适用于儿童、普通人群和肥胖人群。

纤维扫描探头数量：1个

纤维扫描探头：融合超声波及剪切波一体化探头

单一纤维化探头超声波频率：需宽频波，频率范围1.5MHz-5.0MHz

探头前端直径：≤8mm

探头中心频率：2.5MHz

探头频率自适应调节：自动检测皮肤表面到肝脏包膜的距离，并自动调节探头传感器频率

剪切波频率：50 Hz

硬度测量

单一纤维化探头测量深度范围：15mm-85mm

单一纤维化探头硬度检测范围：1kPa--80kPa

硬度测量误差： ≤0.5kPa

脂肪衰减参数测量

脂肪衰减参数检测范围：90dB/m-450dB/m

脂肪衰减参数测量误差： ≤5dB/m

纤维扫描功能

肝脏定位：超声影像引导检查者精确定位肝区，避开肝脏大血管、囊肿等，选择最佳位置；

取样点定位	A模式；M模式自动同步显示确定取样点的位置

肝脏自动识别功能：通过色带颜色反映肝内超声信号的质量，提示肝脏位置，辅助纤维扫描探头定位。

压力显示：压力指示窗口，实时监测探头承受压力范围并具有压力过载自动提示并停止检测功能

量化分析:软件自动分析测量结果

显示值:患者信息、中位数、硬度值、IQR、成功率、测量次数、脂肪衰减参数值等

弹性图:弹性结果图显示测量深度及时间

测量单位:硬度单位kPa，脂肪衰减参数dB/m

存储:无需操作，自动保存病例

报告:图形、数字报告

病例导出:支持导出病例全部信息

病历管理:支持批量删除及导入

病例搜索:按要求筛选病例

配置清单：

| 1 | 基于低频剪切波的瞬时弹性成像技术；主要包括高速计算平台（含电池）、动态宽频纤维扫描探头、影像引导探头、系统软件和相关配件。 | 一套 |
| --- | --- | --- |
|  | 高速计算平台 |  |
| 2 | 高性能英特尔芯片及高速数据传输处理模块 | 1 |
| 3 | 快速数据存储和智能数据库管理模块 | 1 |
| 4 | ≥12寸多点触控显示屏 | 1 |
| 5 | 大容量高聚能电池和智能电源管理模块 | 1 |
|  | 动态宽频纤维扫描探头 |  |
| 6 | 换能器单元装置 | 1 |
| 7 | 剪切波发生装置 | 1 |
| 8 | 压力感应装置 | 1 |
| 9 | 专用纤维扫描探头线缆 | 1 |
|  | 影像引导探头 |  |
| 10 | 多阵元换能器 | 1 |
| 11 | 无线通讯模块（集成） | 1 |
| 12 | 影像发生及采集单元 | 1 |
|  | 系统软件 |  |
| 13 | 定量弹性检测单元 | 1 |
| 14 | 定量脂肪检测单元 | 1 |
| 15 | 影像功能单元 | 1 |
| 16 | 病人数据管理单元 | 1 |
| 17 | 医生数据管理单元 | 1 |
| 18 | 信息接口对接软件单元 | 1 |
| 19 | 系统平台软件 | 1 |
| 20 | 超声诊断系统软件 | 1 |
|  | 其他配件 |  |
| 21 | 专用电源适配器 | 1 |
| 22 | 电源线 | 1 |
| 23 | 探头杯托 | 1 |
| 24 | 键盘鼠标套装 | 1 |
| 25 | 脚踏开关 | 1 |
| 26 | 推车 | 1 |
| 27 | 使用说明书 | 1 |
| 28 | 产品售后服务卡 | 1 |
| 29 | 合格证 | 1 |
| 30 | 分期对照表 | 1 |
| 31 | 简易操作流程卡 | 1 |
| 32 | 包装箱 | 1 |