附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：便携式彩色多普勒超声诊断系统技术要求

1.主机系统性能

1.1全数字化便携式彩色多普勒超声诊断系统主机

1.2≥15.6”超薄宽屏高分辨率逐行扫描彩色液晶显示器

1.3▲主机重量≤6.0 kg（不含电池）

1.4▲主机可配置内置探头接口≥2个，大小一致，全激活，互通互用

1.5数字波束形成器

1.6多倍信号并行处理技术

1.7数字化全程动态聚焦

1.8数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.9接收方式：发射、接收通道≥1024

1.10二维灰阶成像单元

1.11谐波成像单元，支持组织谐波成像、脉冲反相谐波成像

1.12M型成像单元

1.13彩色多普勒成像单元

1.14频谱多普勒成像单元

1.15支持组织多普勒成像

1.16高分辨率血流成像，支持线阵和凸阵

1.17支持解剖M型成像，≥3线，360°可调

1.18支持彩色M型成像

1.19空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

1.20具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

1.21二维角度独立偏转成像，≥6级可调

1.22斑点噪音抑制，多级可调

1.23一键自动优化

1.24扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.25图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.26支持一键全屏放大

1.27多语言操作界面：支持中文键盘输入

1.28支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状

引导线，标识进针深度

1.29支持穿刺增强

1.30图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

2.▲ 探头规格

1233.13.23.33.43.53.61.2.2.1超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.2探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头

2.3腹部凸阵探头，探头频率：1.0-7.0MHz

2.4浅表线阵探头，探头频率：4.0-16.0MHz

2.5穿刺专用探头，探头频率：5.0-15.0MHz

3.二维灰阶参数

3.71.2.3.3.1最大探测深度≥30cm

3.2发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

3.3二维增益调节范围≥200dB

3.4▲动态范围≥200dB，可视可调

3.5物理滑动TGC分段调节≥8段，具有 TGC 曲线显示

3.6侧向增益补偿LCG≥8段，具有 LGC 曲线显示

3.7伪彩≥12种

3.8声功率1–100%，可视可调

4.彩色多普勒参数

1.2.3.4.4.1多普勒增益≥200dB

4.2彩色增强功能：彩色多普勒能量图及方向性能量图

4.3彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

5.频谱多普勒参数

3.81.2.3.4.5.5.1方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）

5.2B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

5.3取样宽度及位置范围：宽度 0.5–24mm

5.4显示控制：反转显示（左/右；上/下）

5.5频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱（PW/CW）实时包络并显示血流参数

6.系统通用技术规格

231.2.3.4.5.6.6.1内置锂电池独立供电

6.2可配置DICOM3.0接口

6.3主机内置USB接口≥2个

6.4▲主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

6.5可配置专用台车

6.6可配置多功能背包(带拉杆功能)

7.测量和分析

2341.2.3.4.5.6.7.7.1常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

7.2腹部测量软件包

7.3妇科测量软件包

7.4产科测量软件包：具有≥4胞胎对比测量分析，支持胎儿生长曲线显示等

7.5心脏测量软件包

7.6泌尿测量软件包

7.7小器官测量软件包

7.8儿科测量软件包

7.9血管测量软件包

8.图像存储，回放和浏览

23451.2.3.4.5.6.7.8.8.1同屏一体化智能剪切板

8.2支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

8.3存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

8.4主机内置报告系统

9.图文工作站

61.2.3.4.5.6.7.8.9.9.1系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

9.2支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

9.3支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

9.4支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

- 产品安全性能：符合CE、FDA、CFDA认证

- 配置清单：

| 序号 | 品名 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 硬件 | 1套 |
|  | 主机系统 |  |
|  | 15.6”彩色高分辨率医用液晶显示器 |  |
|  | 双探头接口 |  |
|  | 内置锂电池 |  |
|  | 500G内置硬盘 |  |
| 2 | 软件 | 1套 |
|  | 任意波束成像 |  |
|  | 二维灰阶成像单元 |  |
|  | CFM彩色多普勒成像单元 |  |
|  | PDI能量多普勒成像单元 |  |
|  | DPDI方向能量多普勒成像单元 |  |
|  | TDI组织多普勒成像单元 |  |
|  | PW脉冲多普勒成像单元 |  |
|  | CW连续波多普勒成像单元 |  |
|  | M型成像单元 |  |
|  | AMM解剖M型成像单元 |  |
|  | μ-Scan微米成像 |  |
|  | THI组织谐波成像/PHI脉冲反相谐波成像 |  |
|  | 空间复合成像 |  |
|  | 双同步 |  |
|  | 三同步 |  |
|  | 双实时 |  |
|  | 梯形成像 |  |
|  | 凸阵扩展成像 |  |
|  | 基础测量包 |  |
|  | 产科测量包 |  |
|  | 小器官测量包 |  |
|  | 妇科测量包 |  |
|  | 血管测量包 |  |
|  | 腹部测量包 |  |
|  | 心脏测量包 |  |
|  | 泌尿测量包 |  |
|  | 儿科测量包 |  |
|  | 心肌功能指数 |  |
|  | PW自动包络 |  |
|  | 穿刺引导 |  |
|  | 待机功能 |  |
|  | 放大功能 |  |
|  | 一键全屏放大 |  |
|  | Auto一键优化（B/M/Color/PW/CW） |  |
|  | 秀库 |  |
|  | 二维偏转 |  |
|  | 向后存储 |  |
|  | CFMM彩色M型成像单元 |  |
|  | SR Flow高分辨率血流成像单元 |  |
|  | LGC侧向增益补偿 |  |
|  | 穿刺增强 |  |
|  | Auto IMT内中膜自动测量 |  |
| 3 | 探头配置 |  |
|  | 线阵探头 | 1支 |
|  | 凸阵探头 | 1支 |
|  | 穿刺专用探头 | 1支 |
| 4 | 其他附件 | 1套 |
|  | 中文面板膜 |  |
|  | 电源适配器 |  |
|  | 台车 |  |
|  | 电源线 |  |
|  | 接地线 |  |