附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：肌电诱发电位仪技术要求

1、硬件技术规格

放大器

外置放大器通道数：≥3通道；放大器内置标准5芯DIN插孔≥3个,( 非放大器延长头盒) （要求附图片说明）

放大器与主机之间采用网线连接

输入阻抗（每通道）：≥1000MΩ（要求提供国家药监局检测报告证明）

噪声电平（每通道）：≤0.4uV（要求提供国家药监局检测报告证明）

共模抑制比（每通道）：≥124dB（要求提供国家药监局检测报告证明）

低通滤波（高频滤波）：20Hz-20KHz

高通滤波（低频滤波）：0.01Hz-3KHz

内置阻抗测试，放大器面板LED直观显示阻抗测试结果

内置定标信号

内置扬声器开关

电刺激器

刺激类型：恒流或恒压

刺激强度：0-100mA

刺激频率：0.1Hz～200Hz（要求提供国家药监局检测报告证明）

刺激时限：0.04～1ms

刺激分辨率：0.1mA/0.01mA

输出极性：正相、负相、交替、双相

输出模式：单、交替、突发、串、冲撞

听觉刺激器

刺激器输出：标准声学耳机

数量：1套

刺激极性：疏音、密音、交替音

刺激波形：喀喇音、纯音、爆发音、Pips、半正弦、正弦

刺激表达：左、右、双侧

掩蔽音：左，右，双侧或同侧白噪音、高通、低通带通滤波

掩蔽水平：-15-90分贝peSPL

视觉刺激器

刺激模式：棋盘格翻转、水平条栅、垂直条栅

刺激输出：22寸视觉刺激器

刺激视野：全视野、半视野、1/4视野

注视点：2种以上，可移动

刺激格大小：刺激格大小：3x4，6x8，12x16，24x32，48x64，96x128

2、计算机系统要求

台式电脑：Windows 7，酷睿i7处理器, 128G SSD +1TB硬盘, 8G 内存

24寸液晶显示屏

主机内置监听扬声器和音量控制

独立的专用控制键盘，内置刺激输出调节及数字输入键盘功能（要求附图片

说明）

软件功能要求

神经电图

运动传导速度测定

感觉传导速度测定

微移定位

F-波

H-反射

重复频率电刺激

瞬目反射

植物神经电反应

肌电图

定量肌电图分析：静息电位、单MUP、多MUP自动及手动分析、干扰

相(重收缩)自动分析

全自动运动单位电位的高速提取，一次可提取六个不同的MUP（提供图片或彩页证明）

T/A、NSS短片段分析

原始肌电信号及声音同步存储和回放再分析功能，每块肌肉可存储多个片段，每个片段可连续记录15分钟原始的肌电图波形和声音信号，可同步回放和再分析处理（要求附图片说明）

诱发电位

体感诱发电位

听觉诱发电位

视觉诱发电位

事件相关电位

全中文软件及全中文病历管理和中文报告生成系统

中国人正常值数据库

原厂全中文软件系统及全中文报告系统(包括中文神经、肌肉名称)，可根据需要自定义报告格式，表格、数据、图形自动进入中文报告系统，不需要手工输入数据或屏幕抓图粘贴完成中文报告。报告结果可转入微软办公软件读取分析（要求附图片说明。

配置清单：

| 肌电图/诱发电位仪 |  |
| --- | --- |
| Keypoint Focus 主机： Keypoint.NET 系统软件 内置专用控制键盘 内置扬声器 内置听觉、视觉及电刺激模块 *1 |  |
| 电脑, Windows7/windows 10酷睿i7处理器, 128G SSD +1TB硬盘, 8G 内存 *1 |  |
| 液晶显示器, 24”*1 |  |
| 彩色喷墨打印机*1 |  |
| 仪器推车 *1 |  |
| 医用隔离电源*1 |  |
| 放大器支臂*1 |  |
| 3 通道 EMG/EP 放大器*1 |  |
| 神经电图： 标准肌电图 运动传导，F-波 感觉传导，MEP H-反射，瞬目反射 重频神经刺激 (衰减试验) 交感皮肤反应 (植物神经功能评价) *1 |  |
| 定量肌电图： 插入电位，自发电位， 全自动运动单位电位采集分析 半自动MUAP分析 手工MUAP分析 干扰相，智能数据评估和诊断引导 *1 |  |
| 体感诱发电位*1 |  |
| 视觉诱发电位*1 |  |
| 22” 视诱发刺激器*1 |  |
| 听觉诱发电位：脑干诱发（脑干反应）客观测听耳蜗电图40 Hz 测定中、长潜伏期诱发电位等 *1 |  |
| 事件相关电位*1 |  |
| 标准声学耳机*1 |  |
| EMG/NCS 标准配件*1 |  |
| 一次性同芯圆针配套线缆*1 |  |
| 电缆（三头夹）*1 |  |
| 凝胶*1 |  |
| 导电膏*1 |  |
| 测量卷尺*1 |  |
| 一次性同芯圆针电极*1 |  |
| 马鞍式刺激电极*1 |  |
| 指环电极*1 |  |
| 接地表面电极*1 |  |
| 一次性吸附表面电极*1 |  |
| 无创脑电电极，盘状，10根*1 |  |
| 无创脑电电极配件，夹子状，10根*1 |  |