附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：多导联心电分析系统技术要求

- 支持12导、15导采集 + V7、V8、V9 + V3R、V4R、V5R二次采集合并同一份报告打印技术。

- 支持16导联同步心电采集功能：在传统12导心电导联线基础之上增加4根导联线，使得一次电极安放就可以同时支持WILLSON与FRANK两种导联，新增的四个导联线连接在正中、后背、颈部、右侧腋下位置。从而实现一次检查，直接采集到12导心电图与心电向量的准确数据。

- 支持FCG(频谱心电图)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 支持150分钟连续监测、实时记录心电图数据，针对临床上的各种复杂心律失常具有很大的使用价值。

- 支持心电图事件记录。

- 测量参数≥20种

- 支持心室晚电位（VLP）功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 患者多次心电图数据同屏幕比较，支持多幅图像对比，单个选中的QRS波群放大对比，12导叠加对比，提供多项专业的测量参数。

- 支持心率变异(HRV)功能，要求医疗器械注册证上明确说明。

- 心电图支持至少20000份病例存储。

- 可以统计，支持病种、诊断、测量参数统计，支持检查医生、操作医生、申请医生等数据统计，支持Excel表格输出打印。

- 支持美国的FDA-XML、欧洲SCP-ECG等国际标准数据格式存储数据，支持的PDF图像输出。

- 具有在线WEB界面心电图分析功能，查看长时间原始心电波形；提供心电图处理测量功能，波形显示、幅值调整等功能，具有WEB方式报告助手（提供临床WEB发布管理系统计算机软件著作权登记证书）

心电采集器与平板电脑采用蓝牙传输（提供实际操作图片证明）

- 心电采集器重量须≤50g，方便临床使用

导联 ：支持≥12同步心电图采集技术要求医疗器械注册证上明确说明。

输入阻抗：不低于5MΩ

输入回路电流：不大于0.1μA

噪声：不超过15μVp-p

共模抑制比：不低于89dB

标准灵敏度：10mm/mV+5%

灵敏度转换误差：由10mm/mV转换为5 mm/mV、20mm/mV时，转换误差不大于+5%

定标电压：1mV±5%

耐极化电压：在±300mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。

| 设备名称： | 多导联心电分析系统 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能模块 | 配件名称/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 电脑 | 平板电脑 | 台 | 1 |  |
| 多导联心电 分析系统 | 多导联心电放大器 | 个 | 1 |  |
|  | 导联线 | 条 | 1 |  |
|  | 吸球 | 套 | 1 |  |
|  | 夹子 | 套 | 1 |  |
|  | 蓝牙背夹 | 条 | 1 |  |
| 台车 | 专用操作台车 | 台 | 1 |  |

配置清单：