附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：除颤监护仪技术要求

1工作环境：

工作和存储最高海拔高度≥15000英尺（4500米）

工作温度0到45℃，存储温度-20到70℃

环境湿度：15%到95%

2性能要求：

低能量智能双相截顶波，根据病人阻抗调整除颤波形，保持最有效的经心电流。

显示屏≥7寸高分辨率彩色TFT显示屏。

除颤能量的最高能量≤200J

每次充电到除颤仪标识的最高能量时间≤ 6秒，在AED成人模式下，固定能量的选择≤160J

手动除颤能量最小是1J

AED功能具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式

成人、儿童一体化除颤电极板，主机和手柄具备胸壁阻抗接触指示灯。

除颤能量调节采用旋钮选择方式，而非按键选择能量，方便快捷节约抢救时间。

标配手动除颤、心电监护、AED和同步电复律功能

具有快速电击技术，启动AED模式到通电完成时间≤ 8秒

操作简易：1选择能量-2充电-3除颤，三步完成

可进行持续心电监护，可识别≥9种常见的心率/心律失常报警，有心率过快/过慢、停搏、室颤/室速、室性过速、极度过速、极度过缓、PVC速率、起搏无法捕获、起搏器未起搏。

标配三导心电监护功能，可升级到五导心电监护

频率响应：诊断性0.05-150Hz  监护0.15-40Hz

具备事件标记功能

具备生命体征趋势回顾功能

具备旋钮式的智能菜单导航按钮，方便快速功能定位

3电池

电池上具备电量容量状态指示灯

设备所有功能全开时电池使用时间≥2.5小时，保证病人转运途中全程持续供电

可重复充电锂电池，≥100 次最高能量充电/电击

提示电池电量低时主机还可进行≥10分钟监护时间和≥6次最大能量放电

电池具有快速充电技术，≤2小时可充电到80%，≤3小时充电到100%

4安全性：

主机具备智能关机自检功能，无论设备是在工作状态还是关机状态，都具备每小时、每天、每周定期自检，而非手动设定检测时间，方便医护人员随时查看设备健康状态。

在关机状态下，无需接上交流电源，主机仍可进行自动检测。

每小时定期自检内容包括：检测电池、内部电源和内存等

每日定期自检内容包括：检测电池、内部电源供应、内存、内部电池时钟，除颤功能、心电图、和打印机。除颤功能检测包括低能量内部放电。当连接了心电图电缆和AED电极片时，则也会对电缆和电极片进行检测。

每周定期自检内容必需包括：执行以上所述的“每日自检”，并且发送一次高能量内部放电，从而进一步检测除颤电路。

主机实现打印最近≥1次每小时自检，最近≥5次每日自检，最近≥50次每周自检的报告结果。

主机具备自检待机状态灯指示功能，使仪器健康状态一目了然。

5数据存储:

内部事件总结可在每份事件总结中存储≥ 8 小时的2 条持续 ECG波形，1 个Pleth波、1个二氧化碳描记图波、研究波（仅限AED模式）事件和趋势数据。

最多可存储≥50个时长约30分钟的事件概要

存储内容包括：事件总结、生命体征趋势、配置、状态记录和设备信息

6打印机：

≥50mm热阵列打印机

连续ECG条图：实时或延迟10秒打印主要ECG 导联，附带事件注释和测量结果

自动打印：记录仪可配置为自动打印标记的事件、充电、电击和报警

报告：事件总结、生命体征趋势、操作检验、配置、状态记录和设备信息

走纸速度25mm/秒

纸张尺寸：≥50mm × 20m

7其它要求：

整机重量≤6.2KG（包括主机、电极板和电池）

防水/防固体渗入等级≥IP54

可满足医院以后扩展监护功能的使用，可升级SPO2、NIBP、EtCO2等功能。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪主机 | 个 | 1 |
| 2 | 体外除颤电极板 | 台 | 1 |
| 3 | 免持电极治疗电缆 | 把 | 1 |
| 4 | 心电导联线 | 个 | 1 |
| 5 | 锂电池 | 个 | 1 |
| 6 | 50欧姆检测插头 | 个 | 1 |
| 7 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 8 | 电源线 | 根 | 1 |