附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：视频喉镜技术要求

一：主机技术

采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

采用不小于3.5寸的广角高亮的触摸屏显示及操作。显示分辨率不低于640×480。可同时外接显示器。

主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音；可在主机上直接阅读、回放；具备USB、HDMI输出方式，方便科研、教学。

主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

内置锂电池，容量不低于2500mAh，具有电量管理功能。

主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二：窥视叶片手柄技术规格

采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足新生儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

最小开口度不大于13mm，适合不同体型插管患者。

具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携箱 | 个 | 1 |
| 2 | 主机 | 台 | 1 |
| 3 | 窥视叶片手柄 | 把 | 1 |
| 4 | 窥视叶片 | 套 | 1 |
| 5 | 电源适配器 | 个 | 1 |
| 6 | 数据线 | 根 | 1 |
| 7 | 使用说明书 | 本 | 1 |
| 8 | 合格证、产品质保卡、装箱清单 | 份 | 1 |