附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：微波消融治疗仪技术要求

1.输出功率：0-150W连续可调，可兼容大功率针

2.时间

①消融I与消融III模式下，0-30min，倒计时，可设置

②消融II模式下：总治疗时间显示（最大30min），累计治疗次数显示，单次治疗时间显示（最大1min），所有参数正向计数

3.工作输出频率：2450MHz±20MHz

4.安全性：外壳泄露：＜10 mW/cm²

5.输出方式：连续式、间歇脉冲式

6.显示方式：液晶屏显示

7.温度显示：环境温度0—99.9℃

8.冷循环温度自动监测

9.旁开温度自动监测

10.三种模式，消融模式1；消融模式2；消融模式3

11.专有的臻圆消融模式，具备超细臻圆技术，有17G或更细针，消融圆形，适形消融；设备有自动检查功能、退针按键、参数调取

12.损毁范围大小可控可调，控制模式：手控和脚控

13.具备同轴套管消融技术，安全方便

14.机器兼容核磁下消融

15.一次性微波消融针由微波辐射器、手柄、微波电缆和冷媒管组成

16.主要元器件采用国外知名品牌

17.国际认证机构认证的ISO13485、ISO9001质量体系认证；具有CE、FDA准入认证

18.创新的冷循环微波技术，具有专利技术

19.具有自动保护装置：过载、闭锁、误操作保护功能；只有在设置了功率、时间后，才能启动输出微波功率

20.机器和耗材分别具有注册证，微波治疗仪和一次性微波消融针配合，供医疗机构用于人体实体瘤的凝固治疗用（不单是肝肺癌、包括甲状腺、甲状腺旁腺、骨、子宫肌瘤、乳腺、血管瘤、头颈等）

配置清单：

| 名 称 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微波治疗仪 | 1台 |  |
| 合格证 | 1张 |  |
| 说明书 | 1本 |  |
| 安装验收报告 | 1份 |  |
| 保修卡 | 1份 |  |
| 保险丝 | 4个 |  |
| 电源线 | 1根 |  |
| 试验微波针 | 1套 |  |
| 脚踏开关 | 1个 |  |