附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：视频气管插管镜技术要求

1.视频气管插管镜A(操作手柄)：

▲1.1软镜插入管外径≤4.9mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，向上向下总弯曲角度310°；

1.3视场角≥120°，保证清晰图像及最小图像畸变；

▲1.4景深：3-200mm；

1.5软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识；

1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

▲1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；

1.8插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

▲1.9操作手柄具备3个功能按键；

1.10操作手柄上按键可控制图像处器的①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险；

1.11自带LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

▲1.12具备吸引按钮防脱落功能；

1.13采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

2视频气管插管镜B(操作手柄)：

2.1软镜插入管外径≤3.9mm，工作管道内径≥1.5mm；

2.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，向上向下总弯曲角度310°；

2.3视场角≥90°保证清晰图像和视场角及最小的图像畸变；

2.4景深：3-50mm；

2.5软镜工作软管有效长度610mm,插入管自带有360°刻度标识；

2.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

▲1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°,真正实现插入软管上下左右四个维度的旋转，控制更精准；

2.8插入管先端头采用医用高分子材料，减少气道刺激，内外绝缘，确保手术安全；

2.9操作手柄为医用高分子材料材质，轻盈更耐腐蚀，并符合人体工程学设计，手握更舒适；

▲2.10要求操作手柄具备≥3个主控功能按键；

2.11要求操作手柄上按键可控制图像处器的①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结的功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险；

2.12 自带LED冷光源，耐用性强，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

2.13要求采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能；

3.图像处理器：

▲3.1配备≤3.0英寸手持式液晶显示屏，采取非触屏式设计，确保手术中尽可能少接触显示器以降低交叉感染风险；

3.2开机时间：≤3秒，一键开机即能使用；

3.3采用独有的图像自动还原清晰显像算法技术，确保显示清晰还原度；

3.4具有白平衡记忆功能及手动白平衡调节功能，确保图像色彩还原准确；

3.5图像显示器与操作手柄连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

4. 供电方式：

▲4.1要求电池采用外置可拆卸设计，配备备用电池；电池为市场通用18650可充电电池，维护替换成本低。

5.电子内窥镜图像处理器

5.1 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃；

5.2 触摸屏：电容式触摸屏；

5.3显示功能：自带显示屏10.1英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，开机时间：5秒即能实现图像显示,满足临床快速使用需求；

5.4通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；

5.5预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能；有利于临床操作使用；

5.6录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；

5.7供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作；

5.8视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

5.9调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像；

5.10亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

5.11与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；

5.12录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；

5.13白平衡功能：具有白平衡调节功能。

6.配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4.9-2.6操作部 | 1条 |
| 2 | 3.9-1.5操作部 | 1条 |
| 3 | 图像处理器 | 2台 |
| 4 | 防水盖 | 4个 |
| 5 | 长电池筒 | 4个 |
| 6 | 锂电池 | 4个 |
| 7 | 活检阀帽 | 10个 |
| 8 | 吸引按钮 | 10个 |
| 9 | 电子内窥镜图像处理器 | 1台 |
| 10 | 12V AC适配器 | 1套 |
| 11 | AC适配器电源线 | 1条 |
| 12 | SD读卡器 | 2个 |
| 13 | BNC-BNC视频线 | 1条 |
| 14 | HDMI-DVI视频线 | 1条 |
| 15 | 64G SD卡 | 2张 |
| 16 | 10P视频转接线 | 2条 |
| 17 | 移动台车（非医疗器械） | 2台 |