附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：心电监护仪技术要求

- 带屏幕的转运监测模块，具备3/5导心电、呼吸、MASIMO血氧、脉搏、无创血压、体温监测功能 。

- 支持机身前后双屏同时显示与观察。

- 具有触摸、按键、飞梭多重操作，避免触摸屏损坏不能操作的问题；

- ≥17英寸TFT显示屏，分辨率1280×1024，标配触摸屏。

- 双报警灯设计，生理报警和技术报警有各自独立的报警灯和报警信息。

- 隐藏式输入输出接口管理仓，线缆统一管理，防止异物进入，美观大方

- 心电：支持3导、5导、12导。

- 心率测量范围：成人15-300bpm，小儿/新生儿15-350bpm，分辨率±1bpm。

- 具有26种心律失常分析。

- 具有ECG全屏级联功能。

- 呼吸测量范围：成人0-120rpm，小儿/新生儿0-150rpm。

- 窒息报警范围：成人10-60s，儿童/新生儿10-20s，测量误差为±5s。

- 具有心动干扰（CVA）识别功能。

- 血氧：配备全球金标准的 Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

- NIBP静态压力测量范围：0-300mmHg，精度±3mmHg。

- NIBP具有手动、自动、连续测量模式。

- NIBP具有整点测量功能，更符合临床记录习惯，提高护理效率。

- 可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

- 支持中文手写输入功能。

- 记录仪实时记录时间可设置：3秒、5秒、8秒、连续。

- 具有夜间模式，避免打扰患者夜间休息。

- 具备大字体、趋势共存、呼吸氧合图、他床观察、全屏7导、全屏12导等多种界面，满足各种监护需求。

- 具有肾功能计算、血液动力学计算、氧合计算、通气计算、药物计算。

- 内置大容量锂电池，可连续工作2小时以上。

- 仪器使用寿命10年

- 支持连接同品牌中央监护系统。

配置清单：

| 主机 | 1 |
| --- | --- |
| 使用说明书-标准化 | 1 |
| 快速操作指南-标准化 | 1 |
| 使用说明书-标准化 | 1 |
| 国标电源线 | 1 |
| 监护5导美标一体夹式心电导联线 | 1 |
| 成人电极片(带中文标贴) | 1 |
| 成人指夹式血氧探头 | 1 |
| 探头延长线(主缆(12PIN插头) | 1 |
| 血压导管(2M) | 1 |
| 提手物料包 | 1 |
| 国标梅花尾电源线 | 1 |
| 电源适配器 | 1 |
| 血氧主机 | 1 |
| 成人血压袖套 | 1 |
| 保修卡 | 1 |
| 合格证（通用） | 1 |
| 仪器验收单 | 1 |
| 客服标贴 | 1 |