附件 1：公司资质要求

1、报价公司须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人，提供有效的工商营业执照副本复印件；

2、报价公司要求提供相关公司营业执照、医疗器械经营许可证、第二类医疗器械 经营备案凭证复印件并盖公章。

3、报价公司要求提供相关询价产品的技术参数、产品注册证、生产许可证以及产品销售客户部分名单、产品成交合同等作询价资料并盖公章。

附件 2：眼科YAG激光系统技术要求

工作条件：

a) 环境温度：10℃～30℃；

b) 相对湿度：≤70 %；

c) 电源：～220V±22V，50Hz±1Hz。

工作激光：

激光波长：1064 nm±5 nm

激光模式：多模。

激光脉冲输出的时间特性

激光脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲和3脉冲。

激光脉冲宽度：4.5ns，允差±10%。

激光脉冲序列脉冲间隔时间：双脉冲和3脉冲的脉冲间隔时间小于40μs。

激光脉冲序列的最大可发射重复频率：2.5Hz，允许偏差±20%。

激光输出能量（眼球前）：

a) 单脉冲最大输出能量：11mJ，允许偏差±20%；

b) 双脉冲最大输出能量：19 mJ，允许偏差±20%；

c) 3脉冲最大输出能量：28 mJ，允许偏差±20%；

d) 输出能量调节：100%～6% 七档可调，实际输出与预置值允许偏差±20%。

激光输出能量复现性：RP ≤±10 % 。

激光光束汇聚角：18°，允许偏差±20%。

焦平面光斑直径：30μm，允许偏差±20%。

瞄准激光：

瞄准激光波长：630 nm～680 nm

瞄准激光的输出功率PC：<0.4 mW；

配置清单：